ГОСТ Р

                                                                                           ГОСТ Р

[image: image4.jpg]


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

	
	НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
	ГОСТ Р

	
	
	 (ИСО 9059:1990)



Возобновляемая энергетика

ЭНЕРГИЯ СОЛНЕЧНАЯ
Калибрование полевых пиргелиометров путем сравнения с эталонным пиргелиометром  
ISO 9059:1990
Solar energy. Calibration of field pyrheliometers 

by comparison to a reference pyrheliometer 
(MOD)
Издание официальное
Москва
Стандартинформ
2015
Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ) и Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений» (ОАО «НИИЭС») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 330 «Процессы, оборудование и энергетические системы на основе возобновляемых источников энергии»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                              
№
4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 9059:1990 «Энергия солнечная. Калибрование полевых пиргелиометров путем сравнения с эталонным пиргелиометром» (ISO 9059:1990 «Solar energy. Calibration of field pyrheliometers by comparison to a reference pyrheliometer»), при этом дополнительные слова, учитывающие особенности российской стандартизации, выделены курсивом.
Внесение указанных технических отклонений направлено на учет особенностей объекта и аспекта стандартизации, характерных для Российской Федерации
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0–2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)
© Стандартинформ, 201 
В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание
1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Схема соподчинения эталонов и образцовых мер для переноса калибровки пиргелиометров.

5 Требования к калибровке

5.1 Источник излучения

5.2 Метеорологические переменные

5.3 Измерительное оборудование

6 Процедура калибровки

6.1 Подготовка оборудования

6.2 Получение данных

6.3 Математическая обработка данных

7 Погрешность

8 Документация

8.1 Сертификат калибровки

8.2 Хранение данных

Приложение А (справочное) Расчетное процентное содержание околосолнечного излучения в прямом солнечном излучении

Библиография……………………………………………………………………….


Введение

Пиргелиометры применяют для измерения прямого солнечного излучения. Собранные данные используются для:

- определения эффективности коллекторов с концентраторами;

- определения источника прямого луча для устройств с концентрированием солнечной энергии, а также для определения их размещения, размеров, количества и т.д.;
- для точного определения полусферической солнечной радиации, как сумму измеренных прямой и рассеянной солнечных радиаций.

Схема соподчинения эталонов и образцовых мер для пиргелиометров, указываемая в данном стандарте, соответствует схеме, разработанной Мировой Метеорологической Организацией (ММО), а классификация и используемая спецификация указаны в [1]. При разработке настоящего стандарта были использованы требования [2]. 
(ИСО 9059:1990)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Возобновляемая энергетика
ЭНЕРГИЯ СОЛНЕЧНАЯ 

Калибрование полевых пиргелиометров путем сравнения с эталонным пиргелиометром  

Solar energy. Calibration of field pyrheliometers 

by comparison to a reference pyrheliometer 
Дата введения – 2016 – 07 – 01 
1 Область применения
Настоящий стандарт описывает калибрование полевых пиргелиометров путем их сравнения с эталонным пиргелиометром, а также устанавливает методики калибровки и схему соподчинения эталонов и образцовых мер для переноса калибровки.
Данный стандарт главным образом предназначен для организаций, выполняющих услуги по калибровке, и для испытательных лабораторий, чтобы достигнуть единого качества в точности калибровочных показателей.
	Издание официальное


2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ Р 51594–2000 Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. Термины и определения (ISO 9488:1999, NEQ)
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 51594, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 пиргелиометр (pyrheliometers): Радиометр, предназначенный для измерения излучения, которое является результатом потока солнечной радиации под четким телесным углом, ось которого перпендикуляра плоскости принимающей поверхности.

Примечание – Следуя из данного определения, пиргелиометры применяют для измерения прямого солнечного излучения, падающего перпендикулярно плоскости принимающей поверхности. Обычно угол наклона пиргелиометров лежит в диапазоне от 5º до 10º. В отличие от приборов без защитной стеклянной оболочки спектральная чувствительность полевых пиргелиометров ограничена в диапазоне примерно от 0,3 мкм до 3 мкм, в зависимости от спектрального коэффициента пропускания стекла, которое защищает приемную поверхность. Тем не менее, приборы без защитной стеклянной оболочки работают с потерями энергии менее чем 1 % (см. также [1]).
3.2 полевой пиргелиометр (field pyrheliometers): Пиргелиометр, который предназначен для длительных полевых измерений прямой солнечной радиации. 
Примечание – Полевые пиргелиометры имеют защиту от непогоды (климатозащищенные). Приемник защищен от ветра, грязи, дождя, снега и насекомых стеклянной оболочкой (кварцевым) или системой, обеспечивающей сильную вентиляцию воздухом.
3.3 эталонный пиргелиометр (reference pyrheliometer): Пиргелиометр любой категории, служащий эталоном при процедурах калибровки. 
Примечания

1 Эталонные пиргелиометры являются протестированными приборами (см. [1]), которые имеют низкий процент ежегодного изменения в чувствительности. Они контролируются на повседневной основе сравнением с другими эталонными пиргелиометрами.
 2 Обычно эталонные пиргелиометры эксплуатируются без стеклянной оболочки. Чтобы достигнуть вышеупомянутой устойчивости, использование эталонных пиргелиометров должно быть ограничено от сравнительной и калибровочной деятельности. Устройство должно находиться в лаборатории под действием умеренных условий окружающей среды.
3.4 пиргелиометр первичного стандарта (primary standard pyrheliometers): Пиргелиометры, выбранные из группы абсолютных пиргелиометров (также называемых абсолютными радиометрами), отвечающие требованиям [1].
3.5 пиргелиометр вторичного стандарта (secondary standard pyrheliometers): Пиргелиометры высокой точности и устойчивости, калибровочные коэффициенты которых выведены из пиргелиометров первичного стандарта. Данная группа устройств включает абсолютные пиргелиометры, которые не полностью выполняют требования пиргелиометров первичного стандарта, также как компенсационные пиргелиометры коррекции и некоторые другие точные, но устаревшие приборы, такие как пиргелиометр с серебряным диском (см. [1]).
3.6 Пиргелиометры первого и второго класса (first and second class pyrheliometers): Пиргелиометры более низкой устойчивости и точности, чем пиргелиометры вторичного стандарта. Обычно группа полевых пиргелиометров принадлежит этой категории (см. [1]).
Примечание – Такие приборы иногда используются как «рабочий стандарт» потому, что они простые в эксплуатации и меньше зависят от погодных условий, чем приборы выше классом. Такие «рабочие стандарты» должны сравниваться с пиргелиометрами высокой категории как можно чаще. 
4 Схема соподчинения эталонов и образцовых мер для переноса калибровки пиргелиометров
Для переноса калибровки пиргелиометров необходимо использовать следующую схему соподчинения эталонов и образцовых мер.
Все пиргелиометры должны соответствовать мировому радиометрическому эталону (МРЭ) (см. [1]).
Пиргелиометры первичного эталона должны быть отнесены к МРЭ в сравнении с выбранными группами сохраненных скважиной первичных эталонов (см. [1]).

Пиргелиометры первичного стандарта должны быть использованы как эталон для калибровки пиргелиометров вторичного стандарта и могут быть использованы как эталон для пиргелиометров первого и второго класса.

Эталон для калибровки любого пиргелиометра в категориях первого и второго класса должен быть пиргелиометром в той же самой или более высокой категории.

Если эталонный пиргелиометр и калибруемый пиргелиометр будут в одной категории, то они должны быть одного производителя и одинаковой модели, и эталонный пиргелиометр должен быть откалиброван, используя эталонный пиргелиометр более высокой категории.

Примечание – Рекомендуется, чтобы использовался больше чем один контрольно-измерительный прибор в случае, когда эталон имеет ту же самую категорию, что и калибруемый пиргелиометр.

5 Требования к калибровке
Калибровка полевых пиргелиометров путем сравнения с эталонным пиргелиометром осуществляется размещением двух приборов в одинаковом поле излучения и сравнением их соответствующих измерительных сигналов. Калибровка должна отвечать требованиям относительно:
- выбора источника излучения;
- пределов метеорологических переменных, принятых в течение процедуры калибровки;
- выбора измерительного оборудования.
5.1 Источник излучения
Пиргелиометры должны быть подвержены воздействию излучению, включающего прямое солнечное излучение и частично околосолнечное излучение. Излучение должно составлять не менее 300 Вт/м2, но значения излучения, превышающие 700 Вт/м2, более предпочтительны. Условия калибровки в единицах околосолнечного излучения должны быть по возможности близки к условиям, в которых используется полевой пиргелиометр.
5.2 Метеорологические переменные
5.2.1 Скорость ветра
Скорость ветра в течение калибровки должна быть небольшой, в частности когда ветер дует в направлении азимута солнца ± 30º.
Примечание – Из-за эффекта охлаждения от ветра пиргелиометры с открытыми трубками могут выдавать большую погрешность при измерении меньших значений. Величина этого эффекта зависит от типа пиргелиометра и особенно от конструкции диафрагмы в трубке. Эффект влияния ветра может быть снижен путем установки защитных экранов. 
5.2.2 Температура окружающего воздуха
Для того, чтобы определить зависимость калибровочных коэффициентов от температуры, если они уже не известны из лабораторных испытаний, калибровка должна быть проведена в диапазоне температур, который охватывает большую часть значений температур, которые типичны при использовании полевых пиргелиометров. 
5.2.3 Состояние неба
В течение калибровки, облака должны находиться на угловом расстоянии более 15º от солнца. Обычно, хорошие условия для калибровки существуют при облачности менее 12,5 %.
Примечания
1 Конденсационными следами самолетов, которые находятся в 15º от солнца, можно пренебречь, если число мгновенных измерений с нарушениями мало по сравнению с числом нормальных измерений в серии (см. 6.3.2);
2 Водяной пар в атмосфере в преконденсационной фазе иногда вызывает различную прозрачность атмосферы. Как правило, разброс измеренных данных, вызванный данным явлением, является приемлемым. 
Степень прозрачности атмосферы в течение калибровки должна быть близкой к значениям при типовых полевых измерений. Обычно, степень прозрачности атмосферы должна быть ограничена условиями с коэффициентом прозрачности по Линке менее 6 (см. [1]).
Примечание – Степень прозрачности атмосферы вызвана рассеиванием и поглощением прямой солнечной радиации частичками аэрозолей и газов, включая водяной пар. 

Околосолнечное излучение (ореол) происходит от первоначального рассеивания прямой солнечной радиации. Оно уменьшается от края солнца до углового расстояния около 15º в несколько порядков, в зависимости от типа и концентрации аэрозолей. Обычно, величина околосолнечного излучения в угловом расстоянии около 5º от солнца представляет только около нескольких процентов прямой солнечной радиации. Если стандартный и полевой пиргелиометры имеют различные углы поля зрения, то аэрозоли могут значительно повлиять на точность калибровки. Подсчитанный процент величины околосолнечного излучения в составе прямой солнечной радиации для различных типов аэрозолей и углов высоты солнца приведены в таблице А.1. 

5.3 Измерительное оборудование

5.3.1 Эталонный пиргелиометр
Эталонный пиргелиометр должен быть выбран в соответствии со схемой соподчинения эталонов и образцовых мер для переноса калибровки, приведенной в разделе 4. Более того, он должен иметь угол обзора и угол наклона (см. [1]) аналогичный полевому пиргелиометру 
5.3.2 Система слежения за солнцем
Могут быть использованы системы слежения за солнцем с отдельным перемещением по вертикали и по азимуту (альт-азимутальное расположение), так же как системы слежения с установленным пиргелиометром параллельно солнечной экваториальной плоскости (экваториальное или параллактическое расположение). 

Пиргелиометры с несимметрично вращающимся датчиком должны следить за солнцем без вращения приемника вокруг оси цилиндра. Поэтому в данном случае должны использоваться только системы слежения за солнцем с альт азимутным расположением. Допустимая угловая ошибка системы слежения за солнцем должна быть меньше чем угол наклона пиргелиометра –0.25º.

5.3.3 Сбор данных
Должны быть использованы цифровые вольтметры с возможным разрешением в 0,05 % от максимального значения для считывания сигнала пиргелиометра. Они должны иметь точность выше ± 0.1 % (стабильной в течение 1 года, включая погрешность на изменение температуры).

Примечание – Точность цифрового вольтметра при его использовании вне помещения зависит от температуры окружающей среды. Рекомендуется использовать защиту для прибора от прямых солнечных лучей. При использовании цифрового вольтметра внутри помещения требуется использовать кабель с низким уровнем помех, в соответствии с его длиной.

Система регистрации данных должна иметь не меньше четырех каналов, включая канал измерения температуры. Считывание сигналов пиргелиометра должно быть синхронизировано в течение 1 с, а число мгновенных измерений должна быть от 1 раза в 30 с до 1 раза в 120 с. Если регистратор данных способен передавать интегрируемые сигналы пиргелиометра, то время интегрирования должно быть не дольше 20 мин. 
6 Процедура калибровки

Процедура калибровки включает в себя подготовку оборудования, получение данных и математическую обработку данных.
6.1 Подготовка оборудования
6.1.1 Установка
Необходимо установить и выровнять эталонный и полевой пиргелиометры или на одну, или раздельно на две системы слежения за солнцем по меньшей мере за 30 мин до начала измерений (этот тридцатиминутный интервал позволяет уравновесить температуру прибора с температурой окружающей среды). Убедиться, что расстояние между двумя отдельными приборами менее чем 20 м.
Примечания
1 Могут быть использованы системы слежения за солнцем с ручным управлением.
2 Большое расстояние между приборами может повлиять на результат измерения вследствие неоднородности прямого излучения из-за структурированных мутных элементов в атмосфере.
Необходимо подключить и включить систему сбора данных, чтобы она успела прогреться, за 30 мин до начала измерений. Далее необходимо следовать всем процедурам установки и эксплуатации, указанным в прилагаемых инструкциях по установке.
При необходимости устанавливается ветрозащитный экран вокруг или перед пиргелиометрами, которые имеют открытые окклюдатор или цилиндрическую диафрагму, для того чтобы предотвратить влияние большой скорости ветра на измерения.

6.1.2 Монтаж и испытания
Необходимо установить пиргелиометр на системе(-ах) слежения за солнцем и выровнять приборы к солнцу, прежде чем начать измерения. Можно использовать диоптрии или механизмы наблюдения, сделанные для заданных целей.
Далее требуется провести проверку нулевой точки, полярности, номинальной длины сигналов и опорных напряжений в соответствии с инструкцией.
6.1.3 Отчистка
При необходимости требуется отчистка поверхности закрытых пиргелиометров пред началом измерений.
6.2 Получение данных
Рекомендуется разделить период измерения минимум на 10, а предпочтительно на 20, последовательностей измерений (ряд измерений, серия измерений) длительностью от 10 до 20 мин. Для каждого ряда измерений требуется указывать угол возвышения солнца, среднюю температуру и среднее значение степени прозрачности атмосферы.
Необходимо произвести запись минимум 10 мгновенных считываний измерений или по крайней мере 1 интегрального значения в течении каждой серии измерений.

Примечания
1 Для определения зависимости коэффициентов калибровки от значений параметров, таких как температура, степень прозрачности, высота солнца и т.д., необходимо провести большое число измерений, чем указано.
2 Без работы эталонного пиргелиометра, зачастую, было бы невозможно сравнить значения, которые были получены за периоды более нескольких секунд. Поэтому, минимальное число процессов считывания полученных данных должно быть 10.
Требуется измерить нулевые точки и опорные значения непосредственно перед и после каждой серии измерений.

Необходимо определить стандартное отклонение измеренных значений от эталонного и от полевого прибора для каждой серии измерений, и между средними значениями для каждой серии для того, чтобы определить надежность записанных данных (см. 6.3.3).
Рекомендуется записывать все эксплуатационные проблемы, так же как и особенные природные условия в журнал регистрации событий.

6.3 Математическая обработка данных

6.3.1 Определение коэффициента калибровки

6.3.1.1 Коэффициент калибровки для каждого считанного i в течение серии измерения j рассчитывают по формуле 

[image: image1.wmf](

)

(

)

(

)

j

i

V

j

i

E

j

i

F

FP

sp

,

,

,

=

,




(1)
где ESP(i,j) – значения прямой солнечной радиации, полученные эталонным пиргелиометром;
VFP(i,j) – сигналы полевого пиргелиометра (нулевое значение вычитается как указано в инструкции по эксплуатации прибора).

6.3.1.2 Предварительный калибровочный коэффициент F(j) полевого пиргелиометра из n считываний серии измерений j определяют, используя формулу

[image: image2.wmf](

)

(

)

(

)

å

å

=

=

=

n

i

FP

n

i

sp

j

i

V

j

i

E

j

F

1

1

,

,

 .




(2)
6.3.1.3 Итоговый калибровочный коэффициент F полевого пиргелиометра из суммарного числа m серий измерений определяют, используя формулу


[image: image3.wmf](

)

å

=

=

m

j

j

F

m

F

1

1

. 



     (3)
6.3.2 Обработка данных

Если в журнале регистрации событий отмечается, что полученные данные являются результатом эксплуатационных проблем, то соответствующие данные удаляются из всех пиргелиометров.

Также удаляются те данные, для которых F(i,j) (см. формулу (1)) отклоняется более чем на ± 2 % от F(j) (см. выражение (2)).
Примечание – В соответствии с опытом, отклонение в 2 % указывает на неверное значение.

Далее рассчитывается значение F(j), используя «отфильтрованные» данные, и итоговый калибровочный коэффициент (используя формулу (3)).
6.3.3 Статистический анализ

Определяют стандартное отклонение значений F(i,j) от F(j), в качестве измерения стабильности калибровочных условий. Определяют стандартное отклонение значений F(j) от значений F. Это отражает стабильность прибора и условий в течение всего периода калибровки.
7 Погрешность 
Если эталонный пиргелиометр не является пиргелиометром первичного стандарта, то на погрешность в вычисленном коэффициенте калибровки полевого пиргелиометра дополнительно влияет погрешность калибровочного коэффициента эталонного пиргелиометра (так называемая передаточная погрешность).
Погрешность пиргелиометров первичного стандарта приблизительно составляет ± 0,3 % (1σ). Передаточная погрешность зависит от метеорологических условий и характеристик пиргелиометра, и в частности распределение околосолнечного излучения и угол обзора пиргелиометра. Погрешность уменьшается, когда все пиргелиометры в цепочке калибровки имеют один и тот же угол обзора (и наклона), или когда околосолнечное излучение маленькое и направлено строго прямо. 

Средняя погрешность в процедуре калибровки пиргелиометров вторичного стандарта приблизительно составляет  ± 0,3 %.
Погрешность в вычисленном коэффициенте калибровки полевого пиргелиометра зависит от типа оборудования и условий в течение калибровки.

8 Документация

8.1 Сертификат калибровки

Сертификат калибровки должен содержать как минимум следующую информацию:
- метод калибровки (эталон);

- производитель, тип модель и серийный номер полевого пиргелиометра;

- производитель, тип модель и серийный номер эталонного пиргелиометра; должно быть приведено кратное изложение о получении калибровочном коэффициенте эталонного пиргелиометра от первичного эталонного пиргелиометра (МРЭ);

- условия калибровки, а именно диапазон средних температур воздуха, диапазон углов возвышения солнца, диапазон степени прозрачности атмосферы (например, коэффициент прозрачности Линке), диапазон и среднеарифметическое скорости ветра, и диапазон излучений;
- количество рассчитанных единичных измерений и число дней измерений;
- результаты калибровки, полученные в соответствии с 6.3.1.3, которые должны быть представлены в виде калибровочного коэффициента, выраженного в соответствующих единицах, например, Вт/м2мВ. Для некоторых типов пиргелиометров физические единицы могут отличаться от заявленных. В особых случаях, однако, среднеарифметическое значение может быть дано как функция метеорологических переменных (используемый масштаб должен соответствовать МРЭ).
8.2 Хранение данных
Необработанные данные, полученные во время калибровки, должны храниться в течение 5 лет (не менее), или до следующей успешной калибровки, но предпочтительно в течение все срока службы средства измерений.
Приложение А

(справочное)

Расчетное процентное содержание околосолнечного излучения в прямом солнечном излучении
В таблице А.1 приведены данные о возможном влиянии аэрозолей на относительное воздействие околосолнечного излучения Es,rel(α) на прямое солнечное излучение, измеренное с помощью пиргелиометров с различным углом обзора α (см. [1]).
Рассматриваются четыре типа аэрозолей (городская, континентальная (фоновая), морская и пустыня), и три значения (0,05; 0,2 и 0,4) спектральной оптической толщины δр (λ=550 нм), которые измеряются низким, средним и высоким суммарным количеством частичек аэрозоли соответственно. Соответствующие коэффициенты прозрачности Линке T(λ=550 нм) приблизительно равны 1,8; 3,4 и 5,4. Процентное содержание околосолнечного излучения дано для угла солнца над горизонтом γ = 60º и    γ = 20º.

Таблица А.1 – Процентное содержание околосолнечного излучения для разных атмосферных условий 
	
	Аэрозоль
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Es(α= 32º)
	
	Es,rel(α)
	

	Тип
	δр (λ = 550 нм)
	T(λ = 550 нм)
	y
	Вт/м2
	
	%
	

	
	
	
	
	
	α= 5°
	α = 10°
	α = 20°

	
	0,05
	1,8
	
	985
	0,1
	0,2
	0,5

	
	0,2
	3,4
	60°
	872
	0,3
	0,7
	1,7

	
	0,4
	5,4
	
	746
	0,5
	1,3
	3,1

	Городской
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,05
	1,8
	
	736
	0,1
	0,5
	1,2

	
	0,2
	3,4
	20°
	555
	0,5
	2,6
	3,9

	
	0,4
	5,4
	
	389
	1,2
	2,9
	6,9

	
	0,05
	1,8
	
	979
	0,4
	0,6
	1,0

	
	0,2
	3,4
	60°
	851
	0,8
	2,1
	3,7

	Континентальный
	0,4
	5,4
	
	707
	1,8
	4,1
	7,3

	
	0,05
	1,8
	
	725
	0,7
	1,4
	2,6

	
	0,2
	3,4
	20°
	514
	2,4
	5,1
	9,3

	
	0,4
	5,4
	
	328
	4,1
	9,8
	17,6

	
	0,05
	1,8
	
	972
	0,7
	1,2
	1,8

	
	0,2
	3,4
	60°
	826
	2,8
	4,6
	6,8

	
	0,4
	5,4
	
	668
	5,2
	9,1
	13,4

	Морской
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,05
	1,8
	
	711
	1,6
	2,9
	4,5

	
	0,2
	3,4
	20°
	473
	6,6
	11,5
	17,1

	
	0,4
	5,4
	
	275
	12,9
	22,7
	33,6

	
	0,05
	1,8
	
	979
	
	0,4
	0,9

	
	0,2
	3,4
	60°
	852
	
	1,4
	3,1

	
	0,4
	5,4
	
	708
	
	2,7
	6,1

	Пустыня
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,05
	1,8
	
	724
	
	0,9
	2,2

	
	0,2
	3,4
	20°
	511
	
	3,4
	7,7

	
	0,4
	5,4
	
	325
	
	6,5
	14,5


Библиография
	[1]
	ИСО 9060:1990

(ISO 9060:1990)
	Энергия солнечная. Технические требования и классификация приборов для измерения полусферической и прямой солнечной радиации 

(Solar energy. Specification and classification of instruments for measuring hemispherical solar and direct solar radiation)

	[2]
	ASTM 816-81
	Метод для калибровки вторичных эталонных пиргелиометров и полевых пиргелиометров 

(Method for calibration of secondary reference pyrheliometers and pyrheliometers for field use)




	
	
	


	УДК 535.08:006.354              ОКС 27.160

Ключевые слова: пиргелиометр, эталонный пиргелиометр, калибровка, измерение солнечного излучения


II
3

_1451575415.unknown

_1486380131.unknown

_1451575196.unknown

